## Sheet1 (2)
7 、设备参数：
序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 单位 | 数量
10 | 检测设备 | 高精度智 能有机肥 成分检测 仪 | ▲1.电源：交流 220±22V 直流 12V+5V（仪器内置锂电 池也可用车载电源） 2.功率： ≤5W 3.量程及分辨率：0.001-9999 4.重复性误差： ≤0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液） | 台 | 1
5.仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量 ) ；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量 ) 、0.001（吸光度测量）。 6.线性误差： ≤0.1%（0.001，硫酸铜检测） 7.灵敏度：红光≥4.5 × 10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光 ≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光： 510±2nm；橙光：590±4nm 9.PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14 （2）精度： 0.01 (3)误差： ±0.1 10.含盐量（电导）： (1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相 对误差： ±5% 11.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率 测试范围：0-100﹪ ；误差小于0.5% 12.显示屏分辨率：1024*600 13.抗震等级：IP65 14、仪器尺寸：48×34.5×22cm 15、主机净重：5.2kg
|  | 有机肥水 分测定仪 | 最大称量 110g 读数精度 R0.002g 使用温度 5 °C---35 °C 显示屏 触摸液晶LCD 校准方式 外部校准 External 秤盘尺寸 Φ90 外观尺寸 (W*L*H) 2 0 0 * 1 8 0 * 3 8 0 产品重量 (Kg) 5 加热方式 卤素灯 温度感应器 PT-100 温度范围 40 °C---199 °C 温度间隔 1 °C 水分范围 0.00%---100% 水分可读精度 0.0001 干燥剩余范围 100.00%---0.00% 干燥剩余可读 0.0001 ATRO 100%---999% ATRO 0%---999% 温度设定 40 °C---199 °Cby1 °Cstep 时间设定 1---99min by 1s step 自动停止 0.1%---9.9%within 1min | 台 | 1
|  | 酸度计 | ▲范围：0-14 分辨率：0.01 测量精度： ±0.1 仪器尺寸：204*100*36（mm）（长*宽*高） 重量：0.3kg | 台 | 1
|  | 凯氏定氮 仪蒸馏器 | 1、工作方式：半自动 2、测定样品量：固体＜5g/个，液体＜15ml/个； 3、测定范围：0.1mg-200mgN，含氮量 0.05%-95%； 4、氮回收率：100±0.5%； 5、重复性：＜1%； 6、蒸馏速度：＜5 分钟/样品； 7、冷却水消耗：2L/分钟； 8、工作电压：220V 50HZ； 9、功率：1200W | 台 | 1
|  | 凯氏定氮 仪消化炉 | 输入电源：AC 220V/50Hz 功率：2000W 炉孔数量：8 孔 消化管规格：300mL 加热方式：红外石英管 温度显示方式：LED 数码管 控温范围：室温～530℃ 控温精度： ±1℃ | 台 | 1
|  | 火焰光度计 | 技术参数 1.稳定性：用标准溶液连续进样，15s 内仪器示值的相对 最大变 化量≤3%。每分钟测 1 次，共测定6 次，仪器示 值的相对最大变 化量≤15% 2.重复性≤3% 3.线性误差 K： ≤0.005mmol/L（0.0100-0.0800）mmol/L ；Na： ≤0.03mmol/L（0.0500-0.400）mmol/L；（提供省 级及以上具备 CNAS 认证的计量机构出具的校准证书） 4.检测限 K：≤0.004mmol/L；Na：≤0.008mmol/L；Li 滤光片透光特性 钾滤光片；峰值波长误差的绝对值≤7nm ；钠 滤光片：峰值波长误差的绝对值≤5nm 钾，钠滤光片 ：半宽度≤ 15nm 钾，钠滤光片：背景透射比≤0.5% 响应时间 ：＜8s 5.样品吸喷量：＜6mL/min 6.显示方式：LCD 屏显 7.分光方式：干涉滤光片 8.光电转换元件：硅光电池 9.测试范围：K:0～100 ug/ml; Na:0～160 ug/ml;Li:0~ 100 ug/ml; Ca:0～100 ug/ml; Ba:0～3000 ug/ml; | 台 | 1
|  | 分光光度计 | 功能特点 1.仪器采用 128x64 点阵液晶显示器。 2.波长设置： 自动设置波长，改变传统的旋钮和刻度盘， 更高分 辨率为 0.1nm。 技术指标 1.光学系统：高性能全息光栅 1200 条/毫米 2.波长范围： 325-1020nm 3.光谱带宽： 4.0 nm 4.光度范围： -0.3- 3.0A， 0-200%T ，0～9999.9C 5.工作方式： A、T、C、F ▲6.波长准确度： ± 1.5nm 7.波长重复性： ≤0.2nm（提供省级及以上具备 CNAS 认证 的计 量机构出具的校准证书） 8.光度准确度： ±0.002A（0-0.5Abs） 、 ±0.004A(0.5- 1.0Abs)、 ±0.4%T (0-100%T) 9. 光 度 重 复 性 ： 0.001Abs(0-0.5Abs) 、 0.002Abs(0.5- 1.0Abs)、 ≤0.2%T (0-100%T) 10.稳定性： ±0.001A/h(500nm 处) 11.噪声： ±0.001A 12.杂散光： ≤0.1%T(360nm) 13.显示方式： 128*64 液晶显示 14.波长设置： 自动 15.检测器： 进口硅光二极管 16.光源： 插座型进口长寿命钨灯（更换灯后无需调整光 源） 17.按键： 薄膜数字按键 18.输出： 串口打印、USB-B 型 | 台 | 1
|  | 生物显微 镜（带显 示器） | 1.消色差物镜：4X 10X 40X 2. 目镜:视场目镜 WF10X 3.观察头:TV 式单目示教头 4.转换器:三孔 5.载物台：双层活动平台 6.调焦：同轴粗微调，调焦范围 20MM，带上限位 7.照明：亮度可以调LED 灯 8.电源：100-230V 宽电压输入，12V 稳压使用 9.高清成像系统：带成像系统屏幕 | 台 | 1
|  | 往复振荡器 | 调速 ： ≥0-300r/min 工作尺寸： ≥40×25cm 外形尺寸： ≥40*30*20cm( 万用夹具) 振动幅度：20mm 电源单相交流：220V ± 10V 50HZ 定时范围：0-120分钟 电机功率： ≥40W 工作方式：往复 | 台 | 1
|  | 超纯水机 | 1.大屏幕液晶中文显示，实时显示运行状态 2.进水温度显示、RO膜、UP水水质显示，完美实现在线监 控 3.采用双泵运行，定期自动循环，时刻保持稳定水质 4.反渗透设计，有效延长超纯水包使用寿命 5.中英文语言选择功能，方便语言使用习惯 6.可任意设定预处理、RO膜、UV灯(UV灯选配）和超纯水包 寿命，显示耗材使用和剩余时间 7.可自动启动，关闭循环系统，延长超纯水包寿命 8.耗材到期自动提醒，避免水质下降 9.系统设置密码保护功能，防止未经授权更改数据 10.定时定量取水功能 11.标配一键消毒功能组件，实现RO膜、循环管路、水箱快 速消毒，保证系统 极低的系统污染水平 12.通讯模块可连接打印机，打印水质报告 13、 ≥20L | 台 | 1
|  | 电炉+石 棉网 | 1.规格：单联 ≥1KW； 2.工作电压(V)：220 3.功率(W) ：1000； | 台 | 1
|  | 水浴锅 | 孔数： ≥6 材质：不锈钢 温控范围：室温~100℃ 温升速度：至 100℃≤70MIN 控温精度： ≤±0.5℃ 工作尺寸： ≥500x290x150mm 外形尺寸: ≥500×300×200mm | 个 | 1
|  | 样品缩分机 | 材质：不锈钢 格槽数：24 格槽宽度(mm)：7.5 缩分粒度(mm) ： ≤3 外形尺寸（长×宽×高 mm）： ≥300×200×300 | 台 | 1
|  | 固体样品 粉碎机 | ▲容量： ≥700g 舱体材质：马氏体不锈钢/304 不锈钢 电压：220V 额定功率： ≥1000W 粉碎程度：70-300 目 负载功率： ≥3000W 电机转速： ≥30000r/min 工作时间：0-5 分钟 | 台 | 1
|  | 肥料取样器 | 直径： ≥ φ25mm 壁厚： ≥1.0mm ▲长度： ≥50cm 材质：304 不锈钢 | 台 | 1
|  | 电子天平 | 1、五面玻璃防风罩，三面可开启滑门； 2、五种计量单位转换（克/毫克/克拉/盎司/金衡）； 3、 自动砝码外部校准； 4、超大液晶背光 LCD 显示屏； 5、316 不锈钢秤盘，无磁性； 6、超重报警功能，可根据自己要求设置重量上下限； 7、USB 数据传输功能，可连接电脑打印机传输数据； 8、准确度级别：1 级 9、称量范围：0-220g 10、实际分度值：0.1mg 11、最大允许误差： ±0.5e 0≤m≤5× 10⁴ ± 1.0e 5×10⁴ <m≤2×10⁵ ± 1.5e 2×10⁵<m≤Max 12、稳定时间(s)：≤8 13、称盘直径(mm)：80 | 台 | 1
|  | 种子发芽 箱 | ▲1、 ≥35L ▲2、数显 | 台 | 1
|  | 移液枪 | ▲0.1-1 毫升、1-10 毫升 | 个 | 2
|  | 恒温干燥箱 | 1、外壳采用优质冷轧版制作，表面经喷涂工艺处理。 2、内胆采用不锈钢板或镀锌板经防腐处理后加工成型。 3、箱门中间装有玻璃观察窗，可随时观察工作室内被加热 物品的情况。 4、LED 数字管显示工作室内的温度。 5、智能 PID 微电脑控温仪表具有定时、报警、温度校准 等功能。 6、工作室上侧设置排风阀，工作过程中可随时将加热释放 的潮气排出箱外。 7、输入电源：220V 50HZ 8、功率 KW： ≥0.5 9、显示方式：LED 数码管 10、温控范围℃：RT+50~250 11、控温精度℃： 1 12、温度均匀度： ±2.5%（测试点为 100℃) 13、定时范围：0-999min ▲14、工作室尺寸 cm： ≥25*25*25 15、有效容积 L： ≥15.6 16、产品尺寸 cm： ≥50*40*39 | 台 | 1
|  | 高压灭菌 锅 | 1.手轮式开门结构 2.机械式安全连锁装置 ▲3.容积： ≥40L； 4.最大压力：0.3Mpa 5.极限灭菌温度:141℃ 6.使用温度范围:40～128℃ 灭菌:40～128℃ 溶解 : 40~ 115℃ 预热: 40～100℃ 保温: 40～100℃ 7.温度显示精度：0.1℃ 8.断水保护控制 9.指示灯显示工作状态 10. 自胀式密封 11.双刻度二类读数压力表 12.全不锈钢材料 13.灭菌室尺寸： φ340*425MM 14.包装尺寸：570*570*1250MM 15.净重：55KG 16. 电源：220V | 台 | 1
|  | 真空泵 | 1、额定电压：220V/50Hz ▲2、抽气速率： ≥3.6 m³/h 3、极限压力：2 Pa 4、电机功率：150 W 5、加油量：150 ml 6、外形尺寸：255x105x202 mm 7、进气口连接螺纹：7/16"-20UNF | 台 | 1
|  | 抽滤瓶 | ≥500ml，抽滤 | 台 | 1
|  | 高尔特曼 氏漏斗 | ≥100mm，抽滤 | 台 | 1
|  | 台式离心机 | 1、工作电源：220V 50HZ 2、最高转速：4000r/min（可调） 3、最大相对离心力： ≥1975×g/2395×g ▲4、工作容量： ≥6×50ml 5、定时范围：0-60 分 | 台 | 1
|  | 生化培养箱 | 1、内胆采用 304 不锈钢制作 2、采用微电脑液晶仪表控温，具有温度时间条件功能。 3、带制冷及加热功能，满足不同恒温需求。 4、外壳采用静电喷塑冷轧板制作。 5、工作室内带有照明功能 6、工作室内搁架可随用户要求调节高度。 7、整体成型的合成硅门封圈，确保密封效果 。 8、大视角保温真空钢化玻璃，便于观察。 ▲9、容积： ≥150L 10、控温范围：0-60℃ 11、温度分辨率：0.1 12、温度波动：高温±0.5℃ 低温±1℃ 13、电压：220V 14、功率：500W 15、定时范围：1-9999 小时 | 台 | 1
|  | 真空干燥箱 | 控制： 自动关闭真空泵 控温范围：室温+10~65℃ 达到真空度：＜133pa 温度分辨率：0.1℃ 温度波动率： ±1℃ 工作环境温度：+5~40℃ 输入功率： ≥1000W 电源：AC220V 50HZ 内胆 W*D*H：415*370*345 载物托架：2 块 | 台 | 1
|  | 便携式PH 计 | ▲范围：1-14 分辨率：0.01 测量精度： ±0.1 | 台 | 1
|  | 便携式盐分计 | 0.01%～1.00%，盐分测量 | 台 | 1
|  | 便携式水分仪 | 1、测量水分范围：0~100% 2、精 度： 0%~10% 精度： ±0.1% 10%~40% 精度： ± 0.5% 40%~80% 精度： ± 1% 3、响应时间：1 秒 4、显 示：3½位 LCD 液晶数字显示 5、探针长度：235mm 6、使用环境：温度：-5℃~+50℃ 湿度：≤85%RH | 台 | 1
|  | 游标卡尺 | 千分尺，种子根系测量 | 个 | 1
|  | 堆肥温度计 | ≥80cm，堆肥温度测定 | 个 | 1
|  | 便携湿度计 | 1、温度量程：-20℃-70℃ 精度： ± 1.0℃ 2、湿度量程：0%-100%RH 精度：+4.0%RH 3、露点量程：-20℃-50℃ 精度： ±2.0℃ 4、湿球量程：-20℃-50℃ 精度： ±2.0℃ 5、工作电流：关闭背光:约6mA，开启背光:约12mA | 个 | 1
|  | 酒精灯相 关器皿 | 一整套仪器（酒精灯+三脚架+石棉网） | 套 | 1
|  | 超净工作台 | 双人单面，立式，垂直送风，提供无菌环境 | 台 | 1
|  | 通风柜 | 1000*650*1900mm，通风换气 | 台 | 1
|  | 冷藏柜 | 192L，试剂低温保存 | 台 | 1
|  | 药剂柜 | 900*450*1800mm，普通试剂放置 | 台 | 1
|  | 温湿度计 | 1.测量范围 温度:-20~60℃(一体式探头):-40~80℃(分体式探头) 湿度:0%RH~99%RH(无凝露) 露点:-50~100℃ 2.准确度 温度: ±0.5℃(25℃) 湿度:±3%RH(5~95%RH，25℃) 3.电路工作条件 温度:-20~60℃ 湿度:5~95%RH 4.长期稳定性 温度: ≤0.1℃/y 湿度:≤1%RH/y 5.输入信号 变送器信号:0~20mA，4~20mA、0~5V、1~5V 探头信号:SHT21探头 6.输出信号 变送输出:0~20mA，4~20mA(负载电阻≤500Ω) 报警输出:继电器输出，触点容量:AC220V/2A(阻性负载) 通讯输出:RS485、RS232通讯接口，标准MODBUS RTU通讯协 议 7.特性 液晶显示:温度℃ , 湿度%RH，露点℃ , 报警提示H/L，时间 显示分辨率:0.1℃ , 0.1%RH 传感器特性:重复性≤0.1℃ , ≤0.5%RH:年漂移≤0.1℃ , ≤1%RH 响应时间:≤15s(1m/s风速) 供电电源:AC/DC100~240V(50/60Hz):DC 24V(±10%):功耗: ≤3W 安装方式:盘装式与壁挂式 | 台 | 1